## 100191
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения | [5 empty] | Калибровочный набор ZV-Z170 #102042
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-140 (-20 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-140 (-20 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 20 | Да | 0.01 | -1.13 | 0 | 1.13 | 6 | Да
1 | 1.178 | 1.18 | 0.16949 | 20 | Да | 1 | -63 | -59.9 | 3.1 | 6 | Да
2 | 1.184 | 1.18 | 0.33898 | 20 | Да | 2 | -121 | -119 | 2 | 6 | Да
3 | 1.19 | 1.185 | 0.42194 | 20 | Да | 3 | -179 | -178.8 | 0.2 | 6 | Да
4 | 1.193 | 1.195 | 0.16736 | 20 | Да | 4 | 123.2 | 122.8 | 0.4 | 6 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-143 (-10 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-143 (-10 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 2.02 | 2.005 | 0.74813 | 8 | Да | 0.01 | 180.5 | 180 | 0.5 | 3 | Да
1 | 2.02 | 2.007 | 0.64773 | 8 | Да | 1 | 123.9 | 122.5 | 1.4 | 3 | Да
2 | 2.01 | 2.003 | 0.34948 | 8 | Да | 2 | 67.9 | 65.7 | 2.2 | 3 | Да
3 | 2 | 2.005 | 0.24938 | 8 | Да | 3 | 12 | 9.6 | 2.4 | 3 | Да
4 | 2.01 | 2.005 | 0.24938 | 8 | Да | 4 | -44.2 | -45.9 | 1.7 | 3 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-160 (-6 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-160 (-6 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 3.03 | 3.01 | 0.66445 | 12 | Да | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | Да
1 | 2.97 | 2.99 | 0.6689 | 12 | Да | 1 | -62 | -61.6 | 0.4 | 4 | Да
2 | 3 | 3 | 0 | 12 | Да | 2 | -123.6 | -123 | 0.6 | 4 | Да
3 | 3.11 | 3.03 | 2.6403 | 12 | Да | 3 | 176 | 176.3 | 0.3 | 4 | Да
4 | 3.24 | 3.12 | 3.8462 | 12 | Да | 4 | 117.4 | 117.2 | 0.2 | 4 | Да
Модуль коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-159 (-40 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие
0.01 | 1.0026 | 1.001 | 0.15984 | 50 | Да
1 | 1.0125 | 1.003 | 0.94716 | 50 | Да
2 | 1.0225 | 1.01 | 1.2376 | 50 | Да |  |  | 1.2085
3 | 1.03 | 1.02 | 0.98039 | 50 | Да
4 | 1.035 | 1.029 | 0.58309 | 50 | Да
Модуль коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-145 (-40 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие
5 | 1.06 | 1.001 | 5.8941 | 50 | Да
6 | 1.06 | 1.003 | 5.683 | 50 | Да
7 | 1.06 | 1.01 | 4.9505 | 50 | Да
8 | 1.06 | 1.02 | 3.9216 | 50 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-151 (-10 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-151(-10 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 2.02 | 1.996 | 1.2024 | 12 | Да | 5 | 63 | 61.3 | 1.7 | 4 | Да
6 | 1.99 | 1.996 | 0.3006 | 12 | Да | 6 | 39 | 37.5 | 1.5 | 4 | Да
7 | 1.99 | 1.997 | 0.35053 | 12 | Да | 7 | 16 | 13.8 | 2.2 | 4 | Да
8 | 2.01 | 1.997 | 0.65098 | 12 | Да | 8 | -8 | -10 | 2 | 4 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-147 (-15 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-147(-15 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 1.4 | 1.401 | 0.071378 | 8 | Да | 5 | 64 | 61.1 | 2.9 | 3 | Да
6 | 1.39 | 1.402 | 0.85592 | 8 | Да | 6 | 40 | 37.4 | 2.6 | 3 | Да
7 | 1.37 | 1.401 | 2.2127 | 8 | Да | 7 | 16 | 13.7 | 2.3 | 3 | Да
8 | 1.38 | 1.401 | 1.4989 | 8 | Да | 8 | -9 | -10 | 1 | 3 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-146 (-15 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-147(-15 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 1.19 | 1.199 | 0.75063 | 20 | Да | 5 | 64 | 60.5 | 3.5 | 6 | Да
6 | 1.19 | 1.2 | 0.83333 | 20 | Да | 6 | 32 | 36.8 | 4.8 | 6 | Да
7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 20 | Да | 7 | 8 | 13.2 | 5.2 | 6 | Да
8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 20 | Да | 8 | -8 | -10.5 | 2.5 | 6 | Да
-20.8279

## Лист2
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения | [5 empty] | Калибровочный набор ZV-Z170 #102042
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-140 (-20 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-140 (-20 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 1.18 | 1.197 | 1.4202 | 20 | Да | 0.01 | -0.9 | 0 | 0.9 | 6 | Да
1 | 1.185 | 1.18 | 0.42373 | 20 | Да | 1 | -60 | -59.9 | 0.1 | 6 | Да
2 | 1.175 | 1.18 | 0.42373 | 20 | Да | 2 | -119.2 | -119 | 0.2 | 6 | Да
3 | 1.18 | 1.185 | 0.42194 | 20 | Да | 3 | -176.5 | -178.8 | 2.3 | 6 | Да
4 | 1.192 | 1.195 | 0.25105 | 20 | Да | 4 | 122.76 | 122.8 | 0.04 | 6 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-143 (-10 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-143 (-10 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 2.02 | 2.005 | 0.74813 | 8 | Да | 0.01 | 180.2 | 180 | 0.2 | 3 | Да
1 | 2.01 | 2.007 | 0.14948 | 8 | Да | 1 | 122.5 | 122.5 | 0 | 3 | Да
2 | 2 | 2.003 | 0.14978 | 8 | Да | 2 | 65.9 | 65.7 | 0.2 | 3 | Да
3 | 2.01 | 2.005 | 0.24938 | 8 | Да | 3 | 10.75 | 9.6 | 1.15 | 3 | Да
4 | 2.02 | 2.005 | 0.74813 | 8 | Да | 4 | -44.6 | -45.9 | 1.3 | 3 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-160 (-6 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-160 (-6 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 3 | 3.01 | 0.33223 | 12 | Да | 0.01 | -0.55 | 0 | 0.55 | 4 | Да
1 | 3.01 | 2.99 | 0.6689 | 12 | Да | 1 | -61.9 | -61.6 | 0.3 | 4 | Да
2 | 3.02 | 3 | 0.66667 | 12 | Да | 2 | -123.15 | -123 | 0.15 | 4 | Да
3 | 3.05 | 3.03 | 0.66007 | 12 | Да | 3 | 175.74 | 176.3 | 0.56 | 4 | Да
4 | 3.12 | 3.12 | 0 | 12 | Да | 4 | 117.7 | 117.2 | 0.5 | 4 | Да
Модуль коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-159 (-40 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие
0.01 | 1.0026 | 1.001 | 0.15984 | 50 | Да
1 | 1.0125 | 1.003 | 0.94716 | 50 | Да
2 | 1.0225 | 1.01 | 1.2376 | 50 | Да |  |  | 1.2085
3 | 1.03 | 1.02 | 0.98039 | 50 | Да
4 | 1.035 | 1.029 | 0.58309 | 50 | Да
Модуль коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-145 (-40 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие
5 | 1.06 | 1.001 | 5.8941 | 50 | Да
6 | 1.06 | 1.003 | 5.683 | 50 | Да
7 | 1.06 | 1.01 | 4.9505 | 50 | Да
8 | 1.06 | 1.02 | 3.9216 | 50 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-151 (-10 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-151(-10 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 2.01 | 1.996 | 0.7014 | 12 | Да | 5 | 62.8 | 61.3 | 1.5 | 4 | Да
6 | 1.98 | 1.996 | 0.8016 | 12 | Да | 6 | 38.8 | 37.5 | 1.3 | 4 | Да
7 | 1.98 | 1.997 | 0.85128 | 12 | Да | 7 | 15 | 13.8 | 1.2 | 4 | Да
8 | 2 | 1.997 | 0.15023 | 12 | Да | 8 | -9 | -10 | 1 | 4 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-147 (-15 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-147(-15 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 1.4 | 1.401 | 0.071378 | 8 | Да | 5 | 62.5 | 61.1 | 1.4 | 3 | Да
6 | 1.4 | 1.402 | 0.14265 | 8 | Да | 6 | 38.5 | 37.4 | 1.1 | 3 | Да
7 | 1.38 | 1.401 | 1.4989 | 8 | Да | 7 | 14.3 | 13.7 | 0.6 | 3 | Да
8 | 1.39 | 1.401 | 0.78515 | 8 | Да | 8 | -8.7 | -10 | 1.3 | 3 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-146 (-15 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-147(-15 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 1.18 | 1.199 | 1.5847 | 20 | Да | 5 | 64.3 | 60.5 | 3.8 | 6 | Да
6 | 1.19 | 1.2 | 0.83333 | 20 | Да | 6 | 34.2 | 36.8 | 2.6 | 6 | Да
7 | 1.19 | 1.2 | 0.83333 | 20 | Да | 7 | 9.2 | 13.2 | 4 | 6 | Да
8 | 1.21 | 1.2 | 0.83333 | 20 | Да | 8 | -8.5 | -10.5 | 2 | 6 | Да
-20.8279

## 100262_2018
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения | [5 empty] | Калибровочный набор ZV-Z170 #102042
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-140 (-20 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-140 (-20 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 1.19 | 1.197 | 0.5848 | 20 | Да | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | 6 | Да
1 | 1.184 | 1.18 | 0.33898 | 20 | Да | 1 | -60.02 | -59.9 | 0.12 | 6 | Да
2 | 1.177 | 1.18 | 0.25424 | 20 | Да | 2 | -119.3 | -119 | 0.3 | 6 | Да
3 | 1.182 | 1.185 | 0.25316 | 20 | Да | 3 | -177.4 | -178.8 | 1.4 | 6 | Да
4 | 1.193 | 1.195 | 0.16736 | 20 | Да | 4 | 122.75 | 122.8 | 0.05 | 6 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-143 (-10 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-143 (-10 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 2.01 | 2.005 | 0.24938 | 8 | Да | 0.01 | 179.9 | 180 | 0.1 | 3 | Да
1 | 2.01 | 2.007 | 0.14948 | 8 | Да | 1 | 122.4 | 122.5 | 0.1 | 3 | Да
2 | 2.005 | 2.003 | 0.09985 | 8 | Да | 2 | 65.8 | 65.7 | 0.1 | 3 | Да
3 | 2.01 | 2.005 | 0.24938 | 8 | Да | 3 | 10.46 | 9.6 | 0.86 | 3 | Да
4 | 2.01 | 2.005 | 0.24938 | 8 | Да | 4 | -44.9 | -45.9 | 1 | 3 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-160 (-6 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-160 (-6 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
0.01 | 3.02 | 3.01 | 0.33223 | 12 | Да | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да
1 | 3 | 2.99 | 0.33445 | 12 | Да | 1 | -61.8 | -61.6 | 0.2 | 4 | Да
2 | 3.01 | 3 | 0.33333 | 12 | Да | 2 | -123.3 | -123 | 0.3 | 4 | Да
3 | 3.04 | 3.03 | 0.33003 | 12 | Да | 3 | 176.21 | 176.3 | 0.09 | 4 | Да
4 | 3.13 | 3.12 | 0.32051 | 12 | Да | 4 | 117.3 | 117.2 | 0.1 | 4 | Да
Модуль коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-159 (-40 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие
0.01 | 1.0026 | 1.001 | 0.15984 | 50 | Да
1 | 1.0122 | 1.003 | 0.91725 | 50 | Да
2 | 1.0223 | 1.01 | 1.2178 | 50 | Да |  |  | 1.2085
3 | 1.025 | 1.02 | 0.4902 | 50 | Да
4 | 1.034 | 1.029 | 0.48591 | 50 | Да
Модуль коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-145 (-40 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие
5 | 1.04 | 1.001 | 3.8961 | 50 | Да
6 | 1.05 | 1.003 | 4.6859 | 50 | Да
7 | 1.06 | 1.01 | 4.9505 | 50 | Да
8 | 1.05 | 1.02 | 2.9412 | 50 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-151 (-10 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-151(-10 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 2.005 | 1.996 | 0.4509 | 12 | Да | 5 | 62.9 | 61.3 | 1.6 | 4 | Да
6 | 1.99 | 1.996 | 0.3006 | 12 | Да | 6 | 38.7 | 37.5 | 1.2 | 4 | Да
7 | 1.99 | 1.997 | 0.35053 | 12 | Да | 7 | 14.8 | 13.8 | 1 | 4 | Да
8 | 2.01 | 1.997 | 0.65098 | 12 | Да | 8 | -9.1 | -10 | 0.9 | 4 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-147 (-15 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-147(-15 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 1.4 | 1.401 | 0.071378 | 8 | Да | 5 | 62 | 61.1 | 0.9 | 3 | Да
6 | 1.41 | 1.402 | 0.57061 | 8 | Да | 6 | 38.2 | 37.4 | 0.8 | 3 | Да
7 | 1.38 | 1.401 | 1.4989 | 8 | Да | 7 | 14.4 | 13.7 | 0.7 | 3 | Да
8 | 1.39 | 1.401 | 0.78515 | 8 | Да | 8 | -8.8 | -10 | 1.2 | 3 | Да
Модуль коэффициента отражения | [5 empty] | Фаза коэффициента отражения
f, ГГц | КСВН | КСВН Э9-146 (-15 дБ) | Погрешность, % | Допуск, % | Условие | f, ГГц | Фаза | Фаза Э9-147(-15 дБ) | Погрешность, град | Допуск, град | Условие
5 | 1.18 | 1.199 | 1.5847 | 20 | Да | 5 | 64.7 | 60.5 | 4.2 | 6 | Да
6 | 1.195 | 1.2 | 0.41667 | 20 | Да | 6 | 34.1 | 36.8 | 2.7 | 6 | Да
7 | 1.185 | 1.2 | 1.25 | 20 | Да | 7 | 9.5 | 13.2 | 3.7 | 6 | Да
8 | 1.23 | 1.2 | 2.5 | 20 | Да | 8 | -8.7 | -10.5 | 1.8 | 6 | Да
-20.8279